| ИНСТРУКЦИЯ |
| --- |
| по применению полосок индикаторных экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства "Бриллиант" одноразовых "Дезиконт-Б" |
|  | № 154.119.04 ИП |  |

## 1.Назначение

Полоски индикаторные "Дезиконт-Б" для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства "Бриллиант" (далее - индикаторные полоски), выпускаемые в соответствии с ТУ 9398-044-11764404-2004, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов с концентрацией 0,5-1,0-2,0-4,0-6,0-8,0*)-10,0*) % по препарату.

В комплект поставки входят: индикаторные полоски, инструкция по применению, банка, элемент сравнения (может быть нанесен на банку), контрольные этикетки, упаковочная коробка.

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с Методическими указаниями по применению средства "Бриллиант" ( ООО ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД",Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки. .

## 2. Применение

### 2.1 Контроль рабочих растворов концентраций 0, 5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0% по препарату.

В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её примерно на 1 с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвета трех зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством.

### 2.2 Контроль рабочего раствора с концентрацией 8,0% по препарату.

Контроль раствора с рабочей концентрацией 8,0% проводят после предварительного разведения анализируемой порции раствора питьевой водой комнатной температуры до концентрации 2,0%.

В стакан объемом 150 см3 наливают 25,0 мл 8,0% рабочего раствора дезинфицирующего средства и приливают 75,0 мл питьевой воды. Раствор хорошо перемешивают (избегать вспенивания).

Далее определение концентрации рабочего раствора проводится в соответствии с п. 2.1.

Цвет зон индикаторной полоски должен соответствовать концентрации 2,0%, что с учетом разведения исходного раствора соответствует концентрации 8,0%.

### 2.3 Контроль рабочих растворов с концентрацией 10,0% по препарату.

Контроль раствора с рабочей концентрацией 10,0% проводят после предварительного разведения анализируемой порции раствора питьевой водой комнатной температуры до концентрации 2,0%.

В стакан объемом 150 см3 наливают 20,0 мл 10,0% рабочего раствора дезинфицирующего средства и приливают 80,0 мл питьевой воды. Раствор хорошо перемешивают (избегать вспенивания).

Далее определение концентрации рабочего раствора проводится в соответствии с п. 2.1.

Цвет зон индикаторной полоски должен соответствовать концентрации 2,0%, что с учетом разведения исходного раствора соответствует концентрации 10,0%.

Примечания:

- Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге.

- Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным.

- Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции.

- Определение концентрации рабочего раствора осуществляют в трех повторностях. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторностях. При необходимости повторения анализа, используют, свежую порцию раствора. В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации четвертичных аммониевых соединений необходимо провести методом титрования.

#### Схема проведения экспресс-контроля

Внимание:

- пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы;

- не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-Б" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств;

- не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой;

- не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;

- используйте прилагаемый элемент сравнения только для данной упаковки индикаторных полосок;

- не применяйте для дезинфекции порции раствора, использованные для определения концентрации;- извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым;

- полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки.

## 3. Требования безопасности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

## 4. Хранение и транспортирование

Индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15°С.

Срок годности - 1 год с даты изготовления, указанной на упаковке.

* - определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора.